蓝牙电子血压计规格书

- 简述

| - 开机方式 | - 按键开机 | - 显示精度 | - 1mmHg(0.1kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 测量方法 | - 示波法/降压式/升压式 | - 测量方式 | 上臂式/腕式 |
| - 压力传感器 | - 电容式/电阻式 | - 数传输方式 | 蓝牙 |
| - 单位 | - mmHg、Kpa | - 记忆功能 | 2人各90组测量结果记忆(1-90-1)，可根据Flash大小调整 |
| - 功耗 | - 关机平均电流小于35uA | - 关机时间 | - 在开机状态下无任何操作1min自动关机 |
| - 低压检测 | - 一点或者两点检测 | - 按键种类 | - 轻触、触摸、拨动 |
| - 工作电压 | - 6.0V | - 数据存储 | - 内置Flash存储 |
| - 背光 | - 有 | - 温度 | - 无 |
| - 时间 | - 有，可显示年份、日期，时间24小时制 | - 真人语音 | - 有 |
| - MP3音乐 | - 无 | - GPRS | - 无 |

二、基本功能定义

- 1、按键操作

| - ON/OFF | - 短按开机全显归零，可测量数据 |
| --- | --- |
|  | - 开机状态下短按关机 |
| - 记忆 | - 可查看历史测量结果 |
| - 设定 | - 可设置时间、单位 |
| - 上下键 | - 功能上翻或下翻 |

- 系统功能

- E2PROM(24LC02)侦测：若无此参数将显示E2PROM出错画面“ErrE”；

- 校正检测：检测是否进入校正模式,通常在出厂前使用；

- 报警提示：高压警示；操作错误报警；当工作电压小于4.2±0.2V时，显示“Lo”低压报警2s后自动关机；

- 全程自动测量，脉搏、血压同时显示，全程真人语音播报；

- 心率不齐提示功能；

- WHO血压分类指示；

- 处于待机状态1min后,将自动关机；

- 在室温23度，每日测量两次，加压至170mmHg的条件下，高性能碱性干电池（5号电池4节）约能使用300次（不使用播放音乐）。

- 支持USB功能，通过USB接口支持PC端健康管理软件；

- 支持串口通讯的蓝牙模块、GPRS模块，实现数据传输功能；

- 支持蓝牙4.0、安装IOS 6/7系列机型：iPhone4S、iPhone5、iPhone5S、iPhone5c、iPod Touch；支持安卓系列机型：根据客户的要求选取相关的蓝牙4.0并且安装

- Android4.3的机型；

- 蓝牙血压计APP可通过蓝牙连接血压计，实现血压计操作和蓝牙传输功能。同时,此APP可以对测量数据进行分析、统计、上传。

3、技术参数

- 测量压力范围：0～290mmHg（0～36.0kPa），测量误差:±3mmHg ；

- 测量心率范围：40-180次/分钟，测量心率误差:±5% ；

- 充气方式：自动充气；

- 漏气方式：放气阀门。

4、下图是中国人平均正常血压值，可供参考

备注：请在温度适宜的环境下测量，保持轻松的状态和正确坐姿，让血压计与心脏持平，便于测得准确数据。

四、LCD外形图、逻辑表

LCD  Table可根据客户要求来定义

五、电子血压计样品图

客户签字确认

日期